附件一：口腔科机扩根测一体机、影像板扫描仪及影像板技术标准:

一、机扩根测一体机技术参数：

1.本仪器适用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的预备和清理。

★2.采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针；

3.无线手柄，无线通信，使用不受束缚；

★4.无线充电，避免传统触点式充电接触不良；智能充电模式：底座内置电池作为充电电源；

5.全触摸按键，使用简单，易于清洁；

6.连续模式-三种智能反转模式；

7.往复模式- 匹配市面上所有单支锉；

★8.集成根管长度测量功能，实现根管预备和根管长度测量协同使用；

9.使用高效无刷电机，低噪音，会用寿命长；

10.按运行模式分类：连续运行设备；

11.按防电击类型分类：带内部电源的Ⅱ类设备；

12.按防电击程度分类：B型应用部分；

13.对进液防护程度：普通器材（IPX0）；

14.电源输入 AC100--240V,50/60Hz,800mA

15.电源输出 15.0V/1.6A

16.手柄电池 3.7V/1200mAh 可充电锂电池

17.底座电池 11.1V/2600mAh 可充电锂电池

18.速度 100--1200rpm

19.扭矩 0.4-5.0 N.cm

二、影像板扫描仪技术参数：

1.分辨率：≥10P/mm

2.影像位深：≥12bits/pixel

★3.灰阶：16bit

4.影像板寿命：≥2500次

5.理论分辨率：25LP/mm

6.重量：≤3KG

★7.成像速度：≤3S

8.连接方式：USB连接线

9.影像板材质：（软片）

10.可适用于4种规格影像板，分别为0、 1、2、3号影像板。

11.不限分机数量

12.使用年限：8年

13.影像板：软薄可弯曲，能方便的放入患者口腔内，容易置于牙后部位，并适用于各种口内胶片支架。

★14.自带隐藏式置物盒可存储各型号的影像板。

15.自动电磁吸附扫描，智能高速，全程无挤压，有效减少影像板磨损和外界杂质影响。

16.可连接平板

17.配套至少4张影像板。

三、影像板技术参数：

适用于现采购的影像板扫描仪配套影像板单张。

以上★参数为实质性技术参数，如出现负偏离将作为无效处理。

附件二：法定代表人授权委托书

济宁市妇女儿童医院：

我（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件三:

总报价表

供应商名称（公章）：

- 法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价（元） | 大写： 元（保留小数点后两位） 小写： 元（保留小数点后两位） |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |

日期：   年   月   日

分项报价表

- 供应商名称（公章）：

- 法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

| 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 注册证号 | 产地 | 计量单位 | 单价（元） | 数量 | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机扩根测一体机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影像板扫描仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影像板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |

日期：   年   月   日